DPX-9082B-1电热恒温培养箱

温度控制面板操作方法：

- 打开电源开关。

2、请按一下（SET）键，进入温度设定模式。通过按加键、减键和移位键设定     所需温度，设定完毕后再按一下（SET）键确认，设定显示停止闪烁，设定温度结束。（如需改变温度，请重复操作)

3、升温到所设定温度后会自动恒温。

4、定时功能操作说明：

① 按（SET）键5秒后，进入菜单模式,显示（AL1）界面，再按二下（SET）键，出现（LCY）界面，出厂前数值为2，此时定时功能锁定。通过按一次减健把2改为3，此刻定时功能被打开。

② 再按（SET）5秒，退出菜单模式,恢复显示窗显示即时温度。

③ 再连续按二次（SET）键，显示（T1）为定时符号。

④ 按加、减键，设置定时时间（分钟），设定完毕。

⑤ 再按一次（SET）键确认，恢复显示窗显示即时温度。

⑥ 待温度达到设定温度后，既开始进入倒计时。

⑦ 此时按加键，可切换查看设定温度和剩余时间。

⑧ 定时结束，显示（END），停止加热。

⑨ 如需反复使用定时，请重新设定时间和温度，如停止使用定时，请将（LCY）界面3改为2。此刻定时功能锁定。

⑩ 设定时间范围为1~9999分钟。

上海福玛实验设备有限公司售后服务电话

021-56407601