SPX-250BF-2生化培养箱

温度控制面板操作方法：

- 打开电源开关。

2、请按一下（温度）键，进入温度设定模式。通过按加键、减键和移位键设定     所需温度，设定完毕后再按一下（SET）键确认，液晶屏在“温度窗”下会显示{加热、恒温、报警）三种状态。

3、设定开机时间操作说明：

① 在工作状态下按（时间）键进入（开机定时）设定状态，数字闪烁，通过移位、加、减键设定开机所需时间。

② 再按一下（SET）键进入恒温定时设定状态,如不需要“恒温定时”功能。请再按一次（SET)键返回工作状态。

4、设定恒温定时操作说明：

① 按一下（SET）键进入（恒温定时）设定状态，数字闪烁，通过移位、加、减键设定恒温所需时间。按（SET)键返回工作状态。

② 此时设备还未进入（开机定时）和（恒温定时）工作状态。

5、进入定时执行操作说明：

① 如需进入定时执行工作状态，请同时按下（移位和加）两个键，此时液晶屏下端会显示“定时”灯亮，设备进入定时执行状态。

② 如需退出定时状态，请同时按下（移位和加）两个键，此时等液晶屏下端“定时”灯灭，设备就退出定时执行状态。

6、设定时间查询：

① 在定时执行工作状态下，按一下时间键，显示所设定的开机剩余时间，再按一下时间键，就会显示设定的恒温剩余时间，再按一次时间键，返回工作状态。（注意：不可按SET）。

② 设定时间范围为1~9999分钟。

上海福玛实验设备有限公司售后服务电话:

021-56407601